Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	PARAMETRY / GRANICZNE	PARAMETRY / OFEROWANE
DOSTAWA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO
1	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
2	Producent	Podać
3	Rok produkcji wymagany 2017 r. lub nowszy / Zamawiający dopuszcza model demo z roku 2016 r.	Podać
4	Analiza SS-OCT Swept Source (Strojne źródło światła)	TAK
5	Długość fali światła skanującego minimum 1050nm	TAK
6	Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie 45 stopni i rozdzielczość min. 5 mln pikseli	TAK
7	Wbudowana kamera do wykonywania angiografii fluoresceinowej	TAK
8	Wbudowana kamera do wykonywania autofluoroscencji	TAK
9	Możliwość wykonania angiografii OCT-Angio OCT- bez podawania środka cieniującego	TAK
10	Rozdzielczość osiowa (cyfrowa) max 3μm	TAK / Podać
11	Prędkość skanowania: minimum 100 000 A skanów na sekundę	TAK / Podać
12	Podgląd dna oka przy ustawieniu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR	TAK
13	Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku	TAK
14	Dostępne profile skanowania: 3D, kołowy, liniowy, krzyżowy, radialny, raster	TAK
15	Zakres korekcji refrakcji pacjenta: nie mniejszy niż -30 D do +40 D	TAK / Podać
16	Możliwość wykonania badania przedniego odcinka oka	TAK
17	Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT	TAK
18	Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych	TAK
19	W komplecie monitor min. 22” i komputer o minimalnych parametrach: / a) intel i7-4770 / b) 2Gbyte Graphic board / c) 16Gb DDR3 / d) 2x 1Tb SATA HD (mirror) / e) 2x on board Gbit LAN / f) RAID / g)USB 3.0 / h) DVD recorder / i) Windows 7 64 bits	TAK / Podać
20	Zakres wielkości skanu: / poziomo: 3 do 12 mm / pionowo: 3 do 12 mm	TAK
21	Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów	TAK
22	Elektryczne regulowany podbródek	TAK
23	Funkcja autofocus i auto-Z	TAK
24	Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka	TAK
25	Stolik pod urządzenie elektrycznie regulowany góra- dół	TAK
Warunki gwarancji i serwisu
20	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 12 miesięcy	TAK / podać
21	Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, minimum 1	TAK / podać
22	Okres zagwarantowania części zamiennych od daty sprzedaży – min 10 lat	TAK / podać
23	Imię i nazwisko osoby pełniącej kierownicze stanowisko do kontaktu w przypadku awarii, dane kontaktowe	Podać
Inne
24	Instrukcja obsługi do powyższych wyrobów w języku polskim	TAK
26	Uruchomienie	TAK
26	Szkolenie personelu	TAK