Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość / Oferowana
Ia	Detektory bezprzewodowe – 2 sztuki
	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
	Producent	Podać
	Rok produkcji wymagany 2018	TAK, podać
1	System akwizycji obrazu rentgenowskiego przy użyciu detektorów mobilnych bezprzewodowych o wymiarach min. 35x43cm do ucyfrowienia aparatu analogowego posiadanego przez zamawiającego	TAK, podać
2	Oprogramowanie akwizycyjne oraz detektory jednego producenta	TAK
3	Możliwość wykonywania badań w gabinecie rtg poza stołem i stojakiem np na wózku	TAK
4	Minimalna ilość ekspozycji na naładowanej baterii min. 300	TAK, podać
5	Materiał detektora, - Csl	TAK
6	Ilość pikseli detektora min. 2500x3000 pikseli	Tak, podać
7	Rozdzielczość przestrzenna minimum 3.4 (lp/mm)	TAK, podać
8	Rozmiar piksela max. 140x140µm	TAK, podać / ≤ 130x130 µm – 2 pkt / >130x130 µm / - 0 pkt
9	Rozdzielczość bitowa przetwornika min. 16(bit)	TAK, podać
10	Wbudowana pamięć wewnętrzna detektora umożliwiająca przechowywanie min. 100 zdjeć	TAK, podać
11	Interfejs bezprzewodowy zapewniający bezpieczny transfer danych	TAK
12	DQE min. 65%	TAK , podać
13	System sygnalizacji stanu detektora za pomocą diod typu LED lub kompatybilne rozwiązanie	TAK
14	Rozproszone obciążenie min. 150 kg	TAK, podać / >200kg – 2 pkt / ≤200kg – 0 pkt
15	Waga detektora 35x43cm maks. 3,2 kg	TAK, podać / <3kg -2 pkt / ≥3kg – 0 pkt
16	System zabezpieczenia przed podwójną ekspozycją	TAK
17	Zabezpieczenie detektora przed pyłem i zalaniem klasy min. IP 56 lub IPX 6	TAK, podać
18	Dedykowana ładowarka lub dwie ładowarki do baterii detektorów (wspólna/e dla obu detektorów) umożliwiająca/e jednoczesne ładowanie min. 2 baterii / Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 4 sztuk baterii w cenie.	TAK
19	Detektory zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny oraz posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia/oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa	TAK / Załączyć na wezwanie
Ib	Stacja Technika - 1 sztuka
	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
	Producent	Podać
	Rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy	TAK, podać
1	Dedykowane stanowisko technika do obsługi detektorów	TAK
2	Stacja robocza o parametrach minimalnych: / procesor czterordzeniowy min. 2.8 Ghz lub równoważny, / pamięć RAM min. 8GB, / dysk twardy min. 500GB, / karta sieciowa Ethernet 100/1000 Mbits/s, / sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11 ac) / karta graficzna do monitorów medycznych dedykowanan przez producenta monitorów diagnostycznych, / nagrywarka CD/DVD, / złącza min. 4 x USB 3.0, / system operacyjny Windows PRO, / system 64 bit w języku polskim / klawiatura, mysz, zestaw niezbędnych kabli i adapterów, / system operacyjny Windows, / drukarka monochromatyczna laserowa +skaner	TAK, podać
3	Monitor referencyjny spełniający kryteria stanowiska przeglądowego dla badań RTG określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 884) / Wbudowany tryb wyświetlania obrazu DICOM / 2 MP, 1920x1280 kolorowy / Podświetlenie LED / Rozmiar ekranu min. 23” / Jasność: min. 250 cd/m2 / Kontrast: 1000:1 / Złącza: min. 1xDVI-D, 1x Display Port, 1xVGA	TAK, podać
4	Wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury i myszki	TAK
5	Wpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs)	TAK
6	Dane obrazowe wysyłane z rozdzielczością min 12 bitów	TAK
7	Obsługa protokołów DICOM Store, DICOM Print, DICOM Worklist	TAK
8	Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST	TAK
9	Akceptacja bądź odrzucenie obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia	TAK
10	Automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej	TAK
11	Automatyczna kolimacja (czarne maskowanie tła) prostokątna	TAK
12	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem	TAK
13	Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową	TAK
14	Osobne konto dla każdego technika umożliwiające identyfikację pracownika podczas przeprowadzania analizy zdjęć odrzuconych	TAK
15	Podstawowe oprogramowanie do obróbki otrzymanych obrazów: prezentacja pozytyw – negatyw, zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu	TAK
16	Obrót obrazu o dowolny kąt	TAK
17	Generowanie histogramu dla obrazu	TAK
18	Pomiary odległości i kątów, w tym kąty Cobba	TAK
19	Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie	TAK
20	Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) z możliwością definicji własnych	TAK
21	Obsługa 2 detektorów jednocześnie	TAK
22	Nagrywanie zdjęć pacjentów na płytach CD/DVD w formacie DICOM z przeglądarką otwierającą się na komputerach klasy PC.	TAK
23	Uzyskiwania na stacji informacji o statusie detektorów – co najmniej zasięg WiFi, stan akumulatorów, gotowość do pracy	TAK
24	Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4	TAK
25	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości	Opcjonalnie / TAK/NIE / tak – 1 pkt / nie – 0 pkt
26	Funkcjonalność powiększenia obrazu na cały ekran	Opcjonalnie / TAK/NIE / tak – 1 pkt / nie – 0 pkt
27	Funkcjonalność wyświetlania współczynnika ekspozycji zgodnego z IEC	Opcjonalnie / TAK/NIE / tak – 1 pkt / nie – 0 pkt
28	Pomiar wartości średniej pikseli na zadanej powierzchni ROI z odchyleniem standardowym	Opcjonalnie / TAK/NIE / tak – 1 pkt / nie – 0 pkt
29	Odwrócenie skali szarości (negatyw/pozytyw)	TAK
30	Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny oraz posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia/ oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa	TAK / Załączyć na wezwanie
31	UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia	TAK
IIa	Serwer PACS wraz z oprogramowaniem 1 sztuka
	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
	Producent	Podać
	Rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy	TAK
1	Realizacja serwisów DICOM: Store SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, Storage Commitment, MPPS	TAK
2	Obsługa obrazów pochodzących co najmniej z urządzeń: CR, DR, CT, MR, XA (single i multi-frame), US (single i multi-frame)	TAK
3	Dostęp do panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek	TAK
4	Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 2 szt. Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. (Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem innych urządzeń diagnostycznych do PACS niż będące przedmiotem zamówienia ponosi Zamawiajacy)	TAK, podać
5	Możliwość rozbudowy o dalsze źródła obrazów radiologicznych bez dodatkowych dopłat – min. 5 szt	TAK, podać
6	Archizowanie obrazów w kolejnych, stopniowo podłączanych zasobach	TAK
7	Automatyczna kompresja obrazów otrzymywanych z sieci PACS	TAK
8	Udostępnianie obrazów w formacie skompresowanym lub rozkompresowanym, niezależnie od formatu przechowywanego obrazu – min. 20 licencji pływajacych.	TAK, podać
9	Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania obrazów (forward) do określonych odbiorników w zależności od urządzenia przysyłającego obraz.	TAK
10	Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierającego polskie litery powinno być możliwe zarówno z użyciem tych liter jak też z użyciem ich łacińskich odpowiedników.	TAK
11	Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisania badania do „worklisty“, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów.	TAK
12	Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie.	TAK
13	Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np. Badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet).	TAK
14	Program posiada funkcje prefetchingu	TAK
15	Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE	TAK, Załączyć na wezwanie
16	Producent oprogramowania posiada certyfikację: ISO 27001, 13485,9001	TAK, Załączyć na wezwanie
17	System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem szpitalnym (HIS/SSI), oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN)	TAK
IIb	Parametry minimalne serwera:
1	Procesor czterordzeniowy	TAK
2	Współczynnik PASSMARK > 7000	Podać
3	Pamięć RAM Min. 16GB	Podać
4	Dysk typu RAID6 o pojemności min. 10TB	Podać
5	Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych	TAK
6	Automatyczne wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa na dodatkowym nośniku danych typu RDX/LTO	TAK
7	Zamontowanie w RACK Zamawiającego	TAK
8	Dodatkowe nośniki typu RDX/LTO o sumarycznej pojemności min. 2TB	TAK, podać
9	Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pełnego prawidłowego zamknięcia systemu	TAK
10	Interfejs sieciowy LAN min. 1 Gbits/s	TAK
11	System operacyjny klasy min. Windows Server 2012 lub równoważny	TAK
IIc	System RIS – oprogramowanie 1 szt.
	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
	Producent	Tak, podać
	Rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy	TAK, podać
1	Komunikacja z systemami HIS/PACS/WEB za pomocą protokołu min. HL7	TAK
2	Oferowany system RIS oparty na architekturze „grubego klienta“	TAK
	FUNKCJE OGÓLE
3	System monitorowania przez www pracy serwera, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesorów na serwerze	TAK
4	Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile“ czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: konfigurowalna ilość ostanio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła, konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system, konfigurowalna ilość małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle	TAK
5	Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in.: prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta, dodanie, modyfikacja pacjenta, dodanie modyfikacja badania, operacje na dokumentach kasowych	TAK
6	Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika	TAK
7	Brak limitu liczby stanowisk roboczych i użytkowników w ramach Zakładu Radiologii	TAK
8	Program posiada zaimplementowaną komunikację desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix, XmaruView, Carestream	TAK
	FUNKCJE TWORZENIA SŁOWNIKÓW
9	System udostępnia funkcję tworzenia struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego z podziałem na jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badania. Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych. Możliwość dowolnego grupowania jednostek i wykorzystanie grupowania w celach statystycznych. Kontrola unikalności rekordów w tym słowniku / (blokada wprowadzenia drugiej jednostki z taką samą nazwą, numerem NIP i REGON oraz numerem umowy z NFZ).	TAK
10	System udostępnia funkcję tworzenia bazy lekarzy (kierujących oraz wykonujących). Identyfikacja i weryfikacja lekarzy na podstawie prawa wykonywania zawodu. Kontrola unikalności w bazie oraz sumy kontrolnej tego numeru.	TAK
11	System udostępnia funkcję tworzenia bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESELU. Kontrola unikalności tego numeru w bazie danych.	TAK
12	System udostępnia funkcję rejestracji pacjenta NN – po wybraniu funkcji system automatycznie uzupełnia pole nazwisko informacjami NN oraz unikalnym numerem rekordu w bazie danych, pole imię informacjami NN oraz datą i godziną zarejestrowania pacjenta natomiast pole z numerem PESEL system usupełnia liczbami zero. System uniemożliwia rozliczenie świadczeń pacjenta bez uzupełnienia tych pól wartościami prawidłowymi.	TAK
13	System udostępnia funkcję wyszukiwania pacjenta w słowniku według nazwiska i imienia, numeru PESEL, numeru kartoteki. System automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko.	TAK
14	System udostępnia funkcję tworzenia katalogu badań diagnostycznych z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji słownika oraz określeniem ceny badania (możliwość określenia różnych cen za to samo badanie w zależności od uprawnień pacjenta), umowy z płatnikiem oraz osoby opisującej badanie.	TAK
15	System udostępnia funkcję tworzenia bazy procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9, bazy jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10 oraz wszystkich innych danych wymaganych dla prawidłowego rozliczenia swiadczeń z NFZ.	TAK
16	System udostępnia funkcję wprowadzania informacji o kierującym na świadczenie (lekarz – numer prawa wykonywania zawodu lekarza).	TAK
17	System udostępnia funkcję tworzenia bazy miesjcowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo.	TAK
	FUNKCJE KOMUNIKACJI Z HIS ORAZ PACS
18	Jednolite słowniki lub automatyczna dwukierunkowa synchronizacja słowników pomiedzy HIS a RIS (za pomocą protokołu HL 7 lub poprzez tablice bazy danych: jednostek zlecających wewnętrznych (struktura organizacyjna Szpitala), Instytucji kierujących zewnętrznych, lekarzy kierujących oraz pacjentów.	TAK
19	W systemie możliwa jest rezerwacja zleceń oraz automatyczne lub ręczne wysyłanie zleceń do systemu PACS. Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysyłania badania na PACS.	TAK
20	Możliwość rejestrowania badania z poziomu RIS w HIS „zlecenie w imieniu oddziału“.	TAK
21	Możliwość zapisywania danych w RIS bez połączenia z HIS, z późniejszą synchronizacją danych RIS/HIS. Możliwość „zastępczego“ dokonania zlecenia z poziomu RIS (w imieniu danego oddziału, o ile nie było to -w sytuacji awaryjnej – możliwe na oddziale), z późniejszą synchronizacją danych z RIS do HIS. Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS.	TAK
22	System umożliwia automatyczne pobieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia oraz wyświetlenie zdjęcia (wyniku badania) podczas opisywania zlecenia.	TAK
	FUNKCJE OBSŁUGI ZLECEŃ I OPISYWANIA BADAŃ
23	System udostępnia funkcję realizacji zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników).	TAK
24	System udostępnia funkcję wprowadzania wyniku badania opisowego z możliwością filtrowania zleceń wg statusu: badania do opisu, badania w trakcie opisywania (system zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie oraz wyświetla dane użytkownika właśnie wprowadzającego wynik), badania opisane, badania zablokowane. System automatycznie zapisuje wprowadzany opis wyniku na formularzu co określoną liczbę sekund oraz umożliwia wydruk badania dla pacjenta.	TAK
25	Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania.	TAK
26	System udostępnia funkcję definiowania własnych szablonów wyników (wzorów opisów) w postaci ustrukturyzowanych formularzy składajacych się z różnego rodzaju pól (m.in. Pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą), wprowadzenia wyniku badania na podstawie gotowych szablonów oraz załączania do zlecenia dowolnego pliku multimedialnego związanego z danym badaniem.	TAK
27	Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiajacego co najmniej: zmianę kroju, wielkości i koloru czcionki, pobrubienie, pochylenie, podkreślenie. Obsługa polskich znaków diakrytycznych.	TAK
28	Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem, diagnostycznym min. ArVIEW, efilm, Osirix, XmaruView, Carestrem. / Integracja z lekarską stacją diagnostyczną z poziomu klienta RIS – mozliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej.	TAK, podać
	FUNKCJE FINANSOWE
29	System umożliwia pobieranie opłaty za badania, wydrukowanie dokumentu KP, faktury VAT dla klienta indywidualnego i podmiotów zlecajacych badania, paragonu fiskalnego (współpraca z drukarką fiskalną).	TAK
30	Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. Automatyczne przypisywanie domyślnego zestawu materiałów do badania w zależności od wybranej procedury – preselekcja materiałów. Narzędzie do zarządzania preselekcją materiałów umożliwiajace przypisywanie zestawów materiałów do procedur.	TAK
31	Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. System musi zachować cenę aktualną i wydrukowac ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania.	TAK
32	Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. Umowa z NFZ, umowy indywidualne z jednostkami zlecajacymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań).	TAK
33	Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas oczekiwania na badanie, badań do wykonania, zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecajacych, wg płatnika, wg ICD10, ilości wykonanych badań).	TAK
34	Generowanie raportów szczegółowych zestawień wykonanych usług oraz o zużytych materiałach dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania w dowolnym przedziale czasowym.	TAK
35	Moduł rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 4/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r.: Komunikaty szczegółowe NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy). Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ.	TAK
36	Możliwość oznaczania badania jako gotowego do rozliczeń przez personel rejestrujący dane. Możliwość zbiorczego zatwierdzania przez administratora systemu badań z danego okresu do rozliczeń. Wstępna weryfikacja świadczeń do rozliczenia z NFZ. Wstępna weryfikacja komunikatu przed wysłaniem do NFZ. Możliwość blokowania edycji poszczególnych danych związanych z badaniem w zależności od stanu rozliczenia badania.	TAK
37	Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodniez w/w rozporządzeniem.	TAK
IId	Uwarunkowania związane z integracją systemu HIS z dostarczonym oprogramowaniem PACS/RIS
1	Integracja HIS z dostarczonym przez Wykonawcę systemem RIS/PACS z wykorzystaniem standardu HL7 2.3 (komunikaty minimum ORM, ORU, OBX i ADT) lub z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych. Integracja musi zapewnić przesłanie danych zleceń z systemu HIS do systemu RIS/PACS oraz przesyłania wyników badań opisowych i obrazowych z systemu RIS/PACS do systemu HIS.	TAK
2	Możliwość anulowania/odrzucenia zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS.	TAK
3	Dane przesyłane z systemu HIS, umożliwiające przesyłanie zlecenia i odbiór wyników, w tym co najmniej: / - dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania), / - dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecajaca, lekarz zlecajacy); / - dane badania (kod i nazwa badania)	TAK
4	Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta między systemem HIS i RIS/PACS.	TAK
5	Możliwość przesyłania linków do wyników badań z modułu RIS do modułu HIS (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS).	TAK
6	Z modułu RIS do systemu HIS przesyłane są wyniki zawierajace dane: / - osoby wykonującej, / - osoby autoryzującej, / - kod badania, / - nazwę badania, / - treść wyniku w postaci tekstowej, / - odnośnik do wyniku w postaci miniatury obrazu, / - informacje o podpisie elektronicznym.	TAK
7	System HIS pozwala na wgląd w nieopisany przez lekarza wynik w postaci obrazu zaraz po wykonaniu badania i przesłaniu go na serwer PACS.	TAK
8	Przeglądanie wyników graficznych w formacie DICOM 3.0 w przeglądarce wywoływanej z poziomu HIS dla konkretnego badania pacjenta. Brak konieczności powtórnego logowania się do Systemu dystrybucji obrazów.	TAK
9	Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie.	TAK
10	Opis badania dokonany w RIS ma być widoczny w systemie HIS.	TAK
III a	Stanowisko komputerowe 3 szt.
1	Komputer o parametrach minimalnych: / procesor czterordzeniowy min. 2.80 Ghz lub równoważny / pamięć RAM min. 8 GB / dysk twardy min. 1000 GB / karta sieciowa Ethernet 100/1000 Mbits/s / sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11ac) / karta graficzna polecana przez producenta monitorów diagnostycznych / certyfikat 93/42/EEC dla monitorów diagnostycznych / nagrywarka CD/DVD / złącza min. 4 x USB 3.0 / system operacyjny Windows PRO / system 64 bit w języku polskim / klawiatura, mysz, zestaw niezbędnych kabli i adapterów / system operacyjny Windows / dedykowany UPS / rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy	TAK, podać
2	Kolorowy monitor LCD o minimalnych parametrach: / przekątna ekranu min. 21“ / rozdzielczośc min. 1200 x 1600 / jasność min. 400 (cd/m2), / kontrast min. 400:1,	TAK, podać
IVa	System automatycznego nagrywania płyt pacjenta – 1 szt.
	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
	Producent	Podać
	Rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy	TAK
1	Oprogramowanie obsługi duplikatora tego samego producenta co system PACS, dostawa urządzenia w pełni kompatybilnego z proponowanym rozwiązaniem informatycznym obsługującym min. 50 płyt CD/DVD (wsad/odbiór wraz ze stacją roboczą).	TAK, podać
2	Nagrywanie badania pacjenta przy zachowaniu zasad: obrazy standardzie DICOM 3.0 w postaci umożliwiającej ich pełną analizę na innej, dowolnej radiologicznej stacji opisowej wraz z dodatkowo nagraną przeglądarką	TAK
3	Wraz z obrazami nagrywanie tekstu opisu wyniku	TAK
4	Funkcjonalność nagrania wielu badań tego samego pacjenta na jednym nośniku	TAK
5	Funkcjonalność pracy w trybie bezobsługowego interfejsu DICOM Store SCP	TAK
6	Funkcjonalność wysyłania badań z wielu punktów sieci	TAK
7	Nadruk na płycie wybranych danych pacjenta i badania wraz z danymi jednostki wykonującej badanie (teksty stałe plus obrazy)	TAK
8	Automatyczny wybór nośnika CD lub DVD w zależności od objętości danych badania pacjenta	TAK
	Parametry przeglądarki nagrywanej na płyty pacjenta w systemie automatycznego nagrywania płyt
9	Przeglądarka musi umożliwiać wyświetlanie jednocześnie kilku badań różnych pacjentów.	TAK
10	Przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty.	TAK
11	Przeglądarka musi umożliwiać zmianę położenia wyświetlanych obrazów względem siebie	TAK
12	Przeglądarka musi umożliwiać wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level	TAK
13	Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to przeglądarka musi umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień	TAK
14	Przeglądarka musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni	TAK
15	Przeglądarka musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hansfielda (dla obrazów Cr) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego	TAK
16	Przeglądarka musi umożliwiać obracanie obrazu o wielokrotność 90 stopni oraz dokonywanie lustrzanego odbicia	TAK
17	Przeglądarka musi umożliwiać regulację kontrastu (szerokość i poziom okna).	TAK
18	Przeglądarka musi umożliwiać powiększanie obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa)	TAK
19	Przeglądarka musi umożliwiać wyświetlanie obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu.	TAK
20	Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linią referencyjną	TAK
21	Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D"	TAK
22	Przeglądarka musi umożliwiać automatyczną synchronizację serii z tego samego ułożenia pacjenta	TAK
23	Przeglądarka musi umożliwiać ręczną synchronizację serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej	TAK
Va	System Teleradiologii
1	System teleradiologii umożliwiający wysyłanie badań do zdalnego opisu z dowolnego urządzenia sieci PACS poprzez DICOM STORE; obsługę listy badań w przeglądarce www w zakresie min. dołączanie skanów skierowań opisywanie badań poprzez wydruk lub zapisywanie opisów. / Opisy wykonane w systemie teleradiologii muszą być automatycznie zapisywane na serwerze PACS w formacie DICOM SR.	TAK
VI a	Dodatkowe wymagania
	Nazwa wyrobu, typ i model	Podać
	Producent	Podać
	Rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy	TAK
1	Drukarka klisz medycznych - 1 szt. / Rozdzielczość wydruku, min. 320 dpi odcieni skali szarości, min. 14 bitów	TAK
2	Technologia: fotochemicza (laserowa sucha). Interfejs typu DICOM Print 3.0. / Wydajność dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczosci 10 pikseli/mm, min. 50 błon/godz. / Dostępność co najmniej formatów błon: 8x10“, 10x12“, 11x14“, 14x14“, 14x17“. / Zmiana formatu błony przez użytkownika w dowolnym czasie, możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów. / Automatyczna kontrola jakości obrazu (AIQC) zapewniajaca powtarzalność obrazu na kolejnych zdjęciach. / Moc pobierania max. 2000 W. / Kamera Laerowa zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadająca w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/ oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzajacy zgodność z dyrektywą 93/42/EEC.	TAK
3	Stacja diagnostczna (OPISOWA) – 1 szt. / Monitory monochromatyczne stacji lekarskiej / Monitory pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, (z certyfikatem fabrycznego parowania wydanym przez producenta i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowa jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – Dz. U. 2011 nr 51 poz. 265) / Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: / Wielkość przekątnej ekranu min. 21“ / Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED / Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 / Wielkość plamki 0,270 mm / Jasność maksymalna 1200 cd/m2 / Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. / Kontrast panela 1400:1 / Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów / Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie / Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms / Kalibracja monitora: Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM dla każdego trybu pracy. / Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. / Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora. / Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. / Układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD. / Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. / Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream / Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz / Komplet kabli zasilających i połączeniowych / Wymagania dodatkowe: przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT, CR / Wymagania dodatkowe: czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem / Wymagania dodatkowe: czujnik mierzący jasność otoczenia / Stacja robocza – komputer PC / Komputer o parametrach minimalnych: / procesor czterordzeniowy min. 2.80 Ghz lub równoważny / pamięć RAM min. 8 GB / dysk twardy min. 1000 GB / karta sieciowa Ethernet 100/1000 Mbits/s / sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11ac)\ / karta graficzna polecana przez produneta monitorów diagnostycznych obsłygująca trzy monitory / certyfikat 93/42/EEC dla monitorów diagnostycznych / nagrywarka CD/DVD / złącza min. 4 x USB 3.0 / system operacyjny Windows PRO / system 64 bit w języku polskim / klawiatura, mysz, zestaw niezbędnych kabli i adapterów / system operacyjny Windows / dedykowany UPS / drukarka z opcją skanera / rok produkcji wymagany 2017 lub nowszy / Oprogramowanie medyczne stacji lekarskiej – diagnistyczne / Oprogramowanie do diagnostyki i przegląd zdjęć w formacie DICOM umożliwiające, co najmniej: zmianę okna wyświetlania w pełnym zakresie w odniesieniu do wielkości obrazu i położenia środka obrazu, możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów, zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości LUT; powiększenie co najmniej 4-krotne; możliwość wykonania kalibracji liniowej; pomiar co najmniej odległości i gęstości (punktów i ROI); wyświetlenie negatywu; system pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta; oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów, możliwość importowania obrazów DICOM z płyty; oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE.	TAK, podać/ / certyfikat załączyć na wezwanie
VII a	Inne
1	Opcja zdjęć kości długich i całego kręgosłupa polegająca na wykonaniu 2 zdjęć i późniejszej rekonstrukcji programowej	TAK
2	Oprogramowanie systemu automatycznego nagrywania płyt pacjenta, teleradiologii, oprogramowanie diagnistyczne stacji lekarskiej wyprodukowane przez jednego producenta.	TAK
3	Okres gwarancji na wszystkie elementy systemu min. 2 lata	TAK, Podać
4	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy	TAK
5	Możliwość zgłaszania awarii 24 h/dobę, z wyłączeniem dni wolnych od pracy	TAK
6	Dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne sprzętu rocznie w okresie trwania gwarancji.	TAK
7	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych (oprócz komuterów)	TAK, Podać
8	Wykonanie wymaganych prawem testów odbiorczych i specjalistycznych (w tym sanepidu) w zakresie dostarczanego sprzętu	TAK
9	Przeszkolenie podstawowe personelu w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji aparatu oraz szkolenie przypominające 4-6 tygodni po podstawowym	TAK
10	Wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego	Podać
11	Zamawiający wymaga dostawy: / Fartuchy ochronne RTG o współczynniku pochłaniania 0,35mmPb pełne w rozmiarze M i L i XS– 3 sztuki. Wieszaki dedykowane do fartuchów – 3 sztuki. Spódniczka ochronna o współczynniku 0,50 mm Pb zapinana na biodrach zapięciem typu "rzep" – 1 sztuka	TAK

OŚWIADCZAM, ŻE SPEŁNIAM WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI GRANICZNE

................................., dnia .............................	................................................................................................
Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu